（一）配置清单

| 序号 | 产品名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷链室大冰箱 | 1 | 台 |
| 2 | 接种台小冰箱 | 1 | 台 |
| 3 | 疫苗接种管理系统 | 1 | 套 |
| 4 | PDA批量扫码器 | 1 | 台 |
| 5 | 预防接种门诊数字化管理系统 | 1 | 套 |
| 6 | 取号机 | 1 | 台 |
| 7 | 留观机 | 1 | 台 |
| 8 | 签核一体机 | 2 | 台 |
| 9 | 显示屏-55寸 | 3 | 台 |
| 10 | 空气消毒机 | 1 | 台 |

（二）数字参数

1、冷链室大冰箱

▲1、冷藏有效容积≥506L；冷冻有效容积≥10L；

2、立式单开门，发泡门；

3、配备10.1寸触屏，可进行权限管理及温度冷链监控等，监控冷冻和冷藏两个温区的实时温度；

4、温度控制：电脑板控制，冷藏箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内；冷冻箱内温度恒定控制在-25±5℃范围内；

5、箱内配备2路温度传感器，数字显示箱内温度，显示精度0.1℃；

6、多重报警系统：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内实时温度，持续时间至少在48小时；报警类型：支持声光报警，且灯光报警不能被取消。配备远程报警接口；

7、支持手机远程查看冰箱状态，临期、过期疫苗微信推送提醒，冰箱温度异常状态推送提醒。（前提条件：互联网的网络环境可以正常使用）

8、风机：高效节能，低噪音，使用寿命长；

9、设备配备电磁门锁，可以通过权限控制实现管理，至少能设置10个操作者的权限；

10、采用变频压缩机,HC制冷剂，节能环保；

11、冷藏、冷冻双压机系统独立控制，温控高效

12、安全机械门锁：设备配备安全机械门锁，一把钥匙一把锁的模式，至少要带有2把钥匙；

13、电磁门锁应该有足够的安全性，设备断电后，门体应该仍然保持锁闭状态，以保证储品安全，同时带有权限管理的应急开门机制；

▲14、产品配置品 牌无线扫描枪，可实现出入库远程扫码。

▲15、冷冻、冷藏分体式设 计，便于不同储存要求的独立使用；

16、三段式抽屉设 计，箱内带有可抽拉的塑料抽屉，质轻好用，分为三档可调，支持先进先出的方式，抽屉带有分隔，分隔分为两类，分别是分隔不同的疫苗和分隔相同疫苗的不同批次；

17、产品配置指纹模块，可以实现人员权限管理；

▲18、所投产品制造商须具备有效的ISO13485质量认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证和职业安全健康18001认证，并具有医疗器械生产许可证；

19、冷藏箱具有医疗器械注册证;

2、接种台小冰箱

▲1、有效容积≥61L。

▲2、配备10.1寸触屏，可进行权限管理及温度显示等。

▲3、可弹出抽屉设 计，带有可自动开门的疫苗分类存储抽屉，可以实现指 定抽屉自动开门。

4、制冷系统：风冷系统，保证箱内任意点的温度为设定温度±3℃内。

5、温度控制：电脑板控制，保证箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内；箱内温度数字显示，显示精度0.1℃。

6、安全保护：密码保护；输入密码才能进入系统查看并更改参数。

7、带有条码扫描区，条码扫描区可以支持扫描一维码、二维码扫描，扫描速度快。

8、报警：高低温报警、传感器故障报警、异常开门报警、远程报警。

9、冰箱配备指纹及密码等身份识别功能，可追溯使用者及规避风险。

▲10、所投产品制造商需具备有效的ISO13485质量认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证和职业安全健康18001认证，并具有医疗器械生产许可证，原件备查。

3、疫苗管理软件

1、仓储管理，出入库管理简洁，可实现包括疫苗的出库、入库、盘点等管理，可对疫苗的厂家、批次、效期等进行管理。

2、身份识别功能：配备密码及指纹等身份识别功能，可追溯使用者，也可规避风险。

3、数据及网络功能：精准出入库数据管理、智能的接种台终端，可与登记叫号系统、疾控中心系统无缝对接。

4、疫苗的信息追溯：疫苗厂家、批次、温度、接种部位、电子监管码等信息的记录与追溯。

5、支持条码扫描，可以扫描一维码、二维码扫描，扫描速度快。

6、集成疫苗出入库管理系统和冷链监控系统，完成疫苗可追溯的过程管理。

7、可实现疫苗接种的叫号管理。

▲8、多种联网方式，带有WIFI、RJ45、SIM卡三种联网方式。

9、储品报警系统：疫苗存量警戒值报警、疫苗有效期报警。

4、PDA扫描器

1、操作系统：Safedroid OS (基于Andoid 7.1)

2、CPU：不低于双核

3、内存：不低于1 RAM  &  8GB ROM

4、屏幕：可手套触摸

5、4G：支持4G全网通

6、WIFI:支持WIFI和蓝牙共存

7、扫码功能:支持读取所有国际通用的一维码和二维码；

8、指纹：支持扩展指纹识别功能

9、机身:选用医疗专业材料，能有效抗菌，耐腐蚀

10、方便携带

11、温度：-10℃～50℃（工作）;-20℃～70℃（储存）

▲12、防护等级：IP67，提供IP67计量质量检测研究院检测报告复印件。

13、疫苗库存管理软件：可对接疫苗管理系统，具备连续扫码识别，自动去重。

14、制造商通过ISO9001质量管理体 系认证，提供有效的证明材料复印件

5、预防接种门诊数字化管理系统

本项目采购内容为福建省预防接种门诊数字化（排队叫号）管理系统，系在目前的福建省儿童计划免疫信息网络系统客户端的基础上进行的功能扩展和延展建设，具体要求如下：

在目前正在应用的儿童计划免疫网络系统的基础上，增加以下功能：进门取号，依次预检登记，根据语音呼叫和大屏提示信息，进行有序接种，解决排队拥挤现象；系统自动记录儿童留观到点时间，确切记录儿童接种时间、疫苗批号、接种医生、接种部位；建立连续性儿童预防接种服务档案，主要包括儿童全程疫苗接种各类信息、服务记录、未能接种原因、服务医生等信息；根据长期积累的电子化服务档案，对预防接种门诊各类信息进行分析和评价，为预防接种门诊资源最优配置方案提供参考。

一）增加全流程综合管理控制软件端

1、要求支持取号、候诊、登记、候诊、接种、留观等环节无缝对接及管理, 考虑各种突发情况的应急处理方案（例如：取号未登记、登记未接种、登记暂时离开、由于身体原因未能够接种、接种未留观等等），保证流程的规范性和质量管理，数据的准确性、完整性、连续性；

2、要求支持护士工作站管理，包括接种医生设定、接种室设定、不同接种室开展不同接种疫苗设定、不同接种医生的接种范畴设定、接种提醒等功能；

3、要求支持对护士工作站中因儿童身体不适、疫苗用完、儿童禁忌等原因而未接种儿童的未接种记录记录和清理等功能，同时记录服务档案，质控清除接种登录档案；

4、要求支持留观服务系统管理；

5、要求支持通过接种日期、儿童出生日期、接种状态、接种台、留观状态、居住属性等条件查询出医生工作量、门诊接种情况、异常接种情况、门诊留观情况等结果，并且结果要求支持直接打印与导出功能；

6、要求支持儿童预防接种服务档案管理功能，主要包括儿童接种疫苗信息、服务记录、未接种原因、服务医生、留观记录等信息，实现建立儿童的连续性预防接种档案；

7、要求支持医生的服务档案管理功能，主要包括医生工作量、服务满意度等信息，实现建立服务效果与质量评价、分析体系，评估各医务人员日常工作量，对疫苗存储方案、人力资源方案等预防接种门诊资源配置提供信息参考；

8、要求与正在使用的儿童预防接种信息管理系统实现整合设计，不得独立设计运行，以免出现系统对接问题。

二）增加触摸取号软件模块

增加触摸取号模块，实现从儿童预防接种数据库中读取加密条码号，并实现自动解密功能，同时支持刷条码取号（本省管理儿童应用对象）和手工取号（临时外来儿童应用对象），并按照标准打印排队号票，示意图如上，号票上的信息包括： 服务机构信息、服务类别编号、排队序列号、）接受同样服务的等待人数、日期时间、排队序列号条形码等信息，提供专用配套排队取号机。

三）增加排队管理控制软件模块

要求实现排队相关综合管理和控制，如软硬件之间的通讯，登记处工作人员通过呼叫器呼叫的号码传输到排队机上的控制端，控制端将信息进行处理传给语音盒，语音盒将信息处理完毕后进行播报，同时对各项数据进行统一存储、状态标识等，主要包括：

1、管理模块：用于配置登记台、接种台、排队方案、号票打印模式等。

2、统计模块：统计排队叫号等日常工作开展情况，生成报表导出或打印，方便领导对工作人员的监督和考察。

四）增加排队显示软件模块

主要包括：待接种显示功能、登记台显示功能和接种台显示功能：

1、要求与护士工作站、语音模块能够无缝协同工作；

2、待接种显示功能：告知家长儿童在登记完毕后系统将该儿童分配到那个接种室还有多少儿童等待，方便家长对此时间的规划，减少工作人员接待家长询问的时间；

3、登记台显示功能：显示登记台的叫号信息，清楚的提示家长前住几号登记台进行登记；

4、接种台显示功能：显示护士工作站模块叫号时的详细信息。

5、要求支持液晶电视对外显示设备；

五）增加语音播报控制软件模块

1、要求与护士工作站、显示模块能够无缝协同工作；

2、要求支持等候号逐字播报、千百十播报选择；

3、要求支持分线路分队列同时播放动态语音内容，支持同线路排队播放动态语音内容；

六）增加护士工作站软件模块

1、要求实现与排队模块、语音模块、显示模块的无缝协同工作；

2、要求支持单用户绑定登录管理控制；

3、要求支持主动呼叫排队信息、插队等非正常呼叫、延后接种功能；

4、要求支持记录正常儿童接种时间、接种疫苗生产厂家及批号、接种医生、接种部位、应留观时间等；

5、要求支持记录异常儿童未接种原因；

6、要求支持显示接种儿童基本信息及既往免疫史等信息；

7、要求支持对接种医生服务满意度进行评价，有非常满意、满意、不满意选择，评价结果进入医生服务的档案能；

8、要求支持即时统计候种人数、已完成接种人数；

七）增加接种排队服务软件功能

1、要求实现整个接种服务的自动最优排队管理，适应不同规模接种门诊的应用，根据不同接种室开展的疫苗种类不同、候诊人数的不同，保证家长等待时间最短；

2、要求第二次排队时系统安排优先接种，避免家长重复排队，保证家长等待时间最短；

3、要求支持接种室临时暂停，实现候诊人员转台处理功能；

八）增加留观服务软件模块

1、要求支持通过刷条码或扫描号票记录儿童实际留观时间；

2、要求支持通过刷条码或扫描号票显示儿童基本信息、接种疫苗、接种注意事项、留观到点时间，是否到点等信息；

3、要求支持通过刷条码或扫描号票查询儿童既往免疫接种史；

4、要求能够与多媒体视频发布模块协同工作，在等候时播放宣教片，提供专用配套留观触摸机。

九）增加多媒体视频播放软件模块

1、要求与留观模块协同开展疫苗自动播放相关宣教片；

2、要求支持视频文件管理和视频播放；

十）提供系统安装、调试、培训、实施和日常维护，以及与硬件供应商的联合调试；主要包括新增功能的安装、调试、培训和实施，以及系统与显示设备、排队模块和留观模块的调试。

6、取号机

1、19寸液晶屏16:9柔和显示、防爆防刮、触摸屏幕；

2、不锈钢整体机柜；

3、内置防磁、防辐射保真立体声道喇叭；

4、Inter主板、双核CPU、2G内存、120G硬盘、支持无线信号、有线连接设备；

5、MOTO全方位激光条码扫描器；

6、全线加密取号设备热敏打印机；

7、内嵌数字化门诊核心枢纽软件，全面协同工作。

7、留观机

1、19寸液晶屏16:9柔和显示、防爆防刮、触摸屏幕；

2、不锈钢整体机柜；

3、内置防磁、防辐射保真立体声道喇叭；

4、Inter主板、双核CPU、2G内存、120G硬盘、支持无线信号、有线连接设备；

5、MOTO全方位激光条码扫描器；

6、内嵌数字化门诊多媒体、留观软件，全面协同工作。

8、签核一体机

▲1、投标人需提供所投产品获得CMA或CNAS或ilac-MRA认证的检测报告。

2、所投产品符合GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》；GB/T9254-2008（idt CISPR 22：2006）《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》；GB17625.1-2012（IEC 61000-3-2:2009,IDT）《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》，试验结论：合格，需提供相关佐证材料。

3、所投产品具有3C证书。

4、无线功能，无线网卡需支持基于802.11b/g/n制式的无线网络接入能力；操作系统及无线客户端软件支持基于802.11i安全体系的WPA/WPA2企业级安全认证体系。

5、在正常气候条件下的平均无故障工作时间（MTBF）应不小于10000小时。

6、显示功能；屏幕尺寸：≥11.6寸；分辨率：≥1920*1080；亮度：≥200cd/m²；对比度：≥1000：1；视角：≥水平 178°/ 垂直178°；颜；色深度：≥16.7M；响应时间：≤25ms

7、支持GB/T 13000-2010和GB18030 2005范围内的汉字输入和显示，并能够根据最新的国家标准跟随升级，支持软键盘的拼音和手写输入。

8、图片播放功能：支持BMP/JPG/GIF等格式图片文件的播放；视频播放功能：支持AVI/MP4等类型视频文件的播放；声音播放功能：支持主流MP3/WAV格式声音文件的播放。

9、触摸屏：G+G 结构 、≥10点触控、工业级触摸芯片透过率≧86%；连续点击≥100,000次无故障

10、API接口支持的操作系统和架构：提供支持Windows、UNIX、Linux的API接口，提供C/S、B/S应用和JAVA调用的API接口。

11、信息交互功能：支持阅读和确认两种模式，支持翻页和滑动；信息交互功能支持联动语音提示。

12、电子签名及手写功能：手写笔：电磁 DC5V供电 尖头感应高度≥5-14mm，最高读取速率：≥200点/秒，坐标分辨率：≥2540lpi，以原始轨迹数据、矢量图片保存签名数据，电子书写笔迹保真，可还原。

13、基础硬件：处理器：高性能四核CPU，主频≥1.6G，ARM Cortex-A17架构 
内存：≥DDR3，2GB 
存储：Flash，≥16GB，封口TF≥1卡座
系统：支持安卓系统5.0以上

14、线缆插口：USB 2.0≥1；HDMI ≥1；USB B≥1(OTG)；WIFI BT天线接口≥1；电磁笔接口≥1；DC≥1

15、摄像头：有效像素≥1280*960，人脸拍摄：支持客户影像留存功能、支持人脸抓取。

16、指纹仪：独特安全设计，确保芯片内部代码和数据的安全，支持公安部认证。

17、支持与现有儿童预防接种管理系统无缝对接，实现电子知情同意书功能、电子签名、指纹采集、照片采集一体化，实现无纸化办公，可对生成的签核文件进行查询、调阅。

9、显示屏（55寸）

1、操作系统：安卓系统或是基于安卓系统开发的其它系统

2、CPU：不低于双核

3、内存：不低于2 RAM  &  8GB ROM

4、分辨率：≥1920*1080

5、屏幕尺寸：55英寸

6、网络连接：支持WIFI

10、空气消毒机

1)空气消毒机正常工作条件

a.环境温度：5℃～40℃；

b.相对湿度：≤90%；

c.大气压力：86KPa～106KPa；

d.电源：AC220V±22V  50Hz±1Hz。

2)安全防护分类：属Ⅰ类设备

3）性能参数：

a.消毒空间(m3)≤100

b.机内紫外线辐射强度（μW/cm2）≥10000

c.循环消毒风量(m3/h)≥800

d.机外紫外线泄漏强度（μW/cm2）≤1

e.消毒时空气中的臭氧含量(mg/m3)≤0.16

f.噪声(dB)≤55

g.输入功率（VA）≤350

h.消毒时间（h）≥2

4）消毒效果：

a.对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%

b. 对空气中自然菌的消亡率≥90%

c.消毒后空气中的平均细菌总数（cfu/m3）≤200

品目1-6疫苗管理软件

1、仓储管理，出入库管理简洁，可实现包括疫苗的出库、入库、盘点等管理，可对疫苗的厂家、批次、效期等进行管理。

2、身份识别功能：配备密码及指纹等身份识别功能，可追溯使用者，也可规避风险。

3、数据及网络功能：精准出入库数据管理、智能的接种台终端，可与登记叫号系统、疾控中心系统无缝对接。

4、疫苗的信息追溯：疫苗厂家、批次、温度、接种部位、电子监管码等信息的记录与追溯。

5、支持条码扫描，可以扫描一维码、二维码扫描，扫描速度快。

6、集成疫苗出入库管理系统和冷链监控系统，完成疫苗可追溯的过程管理。

7、可实现疫苗接种的叫号管理。

▲8、多种联网方式，带有WIFI、RJ45、SIM卡三种联网方式。

9、储品报警系统：疫苗存量警戒值报警、疫苗有效期报警。