**（高唐分院）全自动生化分析仪主要技术要求**

1. **采购数量：一台**
2. **技术要求：**
3. 分析速度：比色恒速≥400T/H
4. 最大可同时分析项目： ≥90个
5. 测试原理：比色法、比浊法
6. 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持1-4试剂项目
7. 样本位：≥80个，样本量：1.5μL, 0.1μl步进。
8. 试剂位：≥80个，试剂量：10μL～200uL， 0.5μl步进。
9. 反应杯位：≥80个,光径5mm；反应体积： ≤100μl；
10. 温控方式：非水浴或液体气体双向加热，采用固体恒温直热技术，免维护免保养。
11. 配置清单：全自动分析仪主机1台、电脑主机（含中文操作、报告软件功能）1套、液晶显示器1台、加压水机1台、不间断电源1套
12. 质保期：12个月

**（水南社区）全自动生化分析仪主要技术要求**

**一、采购数量：一台**

**二、技术要求**

1、分析速度：比色恒速≥800T/H

2、测试方法：终点法、固定时间法、动力学法、离子电极法等

3、仪器可同时支持在线分析项目数：≥120项

4、常规样本位：≥150个，其中冷藏样本位≥20个。

5、样本针：支持最小加样量＜1.8μL，具有自动冲洗、防撞保护、堵针检等

6、试剂盘：试剂位≥150个，最小试剂加样量：10μl，±0.5μl步进，试剂仓温度2-8℃

7、温控方式：采用非水浴方式恒温，反应温度控制在37℃±0.1℃

8、比色杯：≥150个，采用石英玻璃杯，光径5mm

9、最小反应体积：≤80μl

10、配置清单：全自动分析仪主机1台、电脑主机（含中文操作、报告软件功能）1套、液晶显示器1台、加压水机1台、不间断电源1套。

11、质保期：12个月。