**品目一、骨关节治疗仪**

1. 设备名称：骨关节治疗仪
2. 采购数量：3台

功能：多功能物理治疗仪，将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合，起到镇痛、消炎、消肿等作用。可对软组织损伤、颈肩腰腿痛、关节痛、胃肠神经官能症、神经痛治疗。

三、基本参数要求

1、磁场强度范围：≤38mT。

2、振动频率为50Hz，允差±1Hz 。

3、温度控制：开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式。

4、治疗定时时间为1min～60min可调，步距为1min。

5、磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合。

6、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录。

7、质保期：1年。

**品目二、超声波治疗仪**

1. 设备名称：超声波治疗仪
2. 采购数量：1台

功能：超声波治疗仪是一种深层次的热疗，可以渗透到肌肉的下面，可以促进血液循环，愈合伤口和缓解疲劳的肌肉和韧带，通过影响神经系统有效的缓解疼痛，适用于慢性软组织伤痛、关节炎、风湿病及[慢性引起疼痛](http://baike.baidu.com/view/1296429.htm" \t "_blank)的辅助治疗。

三、基本参数要求

1、输出通道：单路输出。

2、显示方式：液晶显示。

3、声工作频率：1MHz±10%。

4、输出模式：连续输出；≥3项断续输出 。

5、有效声强：0-1.5W/cm²。

6、有效辐射面积：≥4cm²。

7、质保期：1年，

**品目三、电动升降针灸床**

1. 设备名称：电动升降针灸床
2. 采购数量:4台

功能：电动床是由床架、升降床面、控制装置、伸缩推力电机、可锁定气弹簧装置组成。根据治疗需要调节床面高度以及多体位调整。方便治疗师对患者全身各部位进行诊断、检查、治疗、按摩、针灸。

三、基本参数要求

1、升降功能：床面升降行程为0～300mm。

2、床面升降速度：≥10mm/s；

3、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手柄开关，可进行点动升降治疗床面。

4、配备电机，噪音≤60dB。

5、配有患者呼吸孔及肩孔。

6、质保期：1年。