纤维支气管镜主要技术要求

- 1、 采购数量：2把

- 2、用途：主要用于气管、支气管及肺部的诊疗，有效帮助诊断病情，明确具体病变程度从而更好对症治疗。

（1）.支气管镜一把:插入管外径4.8mm～5.2mm，工作管道内径2.6mm～2.8mm；

（2）.支气管镜一把：插入管外径4.5mm～4.9mm，工作管道内径2.4mm～2.6mm   ；

- （3）.具有左右旋转功能  ；

- （4）.景深：3-220mm；

- （5）.视场角≥110°；

- （6）.带有摄录功能；

3、配置要求：支气管镜2把、储镜箱1个、活检钳2把、鼠咬钳2把、鳄鱼钳2把、专用清洗刷4把。