血透中心一批医疗设备采购项目技术要求

血透机技术参数要求

一、采购数量：13台

二、设备用途：用于血液净化，治疗急慢性肾功能衰竭，除常规血液透析治疗模式外，可选择单超透析、序贯透析治疗模式

三、主要技术参数

- 透析液流速： 300～700 mL/min；透析液温度：35.0～40.0°C。

- 超滤速度：0.00; 0.50～4.00L/h

- 漏血检测器，监测方法为光学检测；精度：≤0.35mL/min。

- 动脉血泵：50～600mL/min。肝素泵设置范围：0.0～9.0mL/h。

- 空气监测器，监测方法为超声波；检测精度：微小气泡≤0.0005mL 。

- 动脉压力测量范围：-280～+500mmHg。静脉压力测量范围：-280～+500mmHg。

- TMP测量范围：-80～+500mmHg。透析器入口压：测量范围：-300～+700mmHg。

- 透析液压测量范围：-500～+600mmHg。透析液浓度：12.5 ～16.0mS/cm。

- 系统功能概述

- 具备全中文操作系统。

- 原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改。

- 采用复式泵加脱水泵平衡与超滤控制系统或平衡腔超滤控制系统。

- 标配碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

- 标配患者卡读卡器组件。

- 标配透析液过滤器支架组件。

- 五、质保期：12个月。

血液透析用制水设备技术要求

一、采购数量：1台

二、 设备技术要求

### 1、工作条件与电气参数

1.1、适用于环境温度+5℃～+40℃之间，相对湿度30～80%；

1.2、工作电压：三相380V±10%，50Hz连续工作；

### 2、产水量：≥ 2400L/h（25℃）满足61床以上透析用水，水质符合YY0572-2015标准；

### 3、设备配置要求：

3.1、全自动源水加压系统二套

3.2、全自动多介质过滤器一套

3.3、全自动活性炭罐一套

3.4、全自动软化器一套

3.5、双级反渗透主机一套

4、设备性能要求：

- 4.1、多介质过滤器采用优质填料；活性炭罐采用优质填料，碘吸附值≥1000mg/g；软化罐采用优质填料。

- 4.2、反渗透膜要求采用优质材料，节能型超低压反渗透膜不少于6支，串联结构。

- 4.3、具有渗漏检测功能，病房待机防渗漏在线检测功能，可有效防止无人值守时，设备漏水对公共财物的损坏。

- 4.4、中英文界面显示，≥10英寸平板人机交互界面提供稳定快速的控制响应，真彩触摸，工艺流程动态显示，各元件的运行情况更直观。

- 4.5、用户使用权限设定功能，通过密码登录，确保不同的操作人员有不同的操作权限。工程师权限具备设置出厂参数和启动激活测试。

- 4.6、循环水箱，压力传感数字控制，时时动态液位状态显示，并具有数字标示；

- 4.7、浓水排放控制：可对系统排水进行灵活设置，根据反渗透系统进水电导进行自动开启或关闭，或者按时间间隔开启或关闭。根据需要个性化设定，实现系统对产水率、回收率的调节与设定。

- 4.8、设备具有双级全自动化学消毒功能，具有全自动一级消毒和全自动二级消毒模式，流程式操作。

- 4.9、全自动控制功能，根据系统参数中的设定时间机器会自动启停和间隔运行，同时具有一键式强制关机功能。

三、质保期：12个月。