十二道数字式心电图机采购项目技术要求

- 采购数量：10台

- 技术要求：

- ≥7英寸彩色液晶显示屏，支持显示背景网格

- 十二导联同步采集，同屏显示12道心电波形

- 热敏式点阵打印机，具有心律失常延长打印功能,

- USB接口，网络接口功能，可通过有线/无线方式与院内心电网络系统联网并承担相关费用

- 耐极化电压：≥±500mV

- 共模抑制比：>100dB（AC滤波开启）

- A/D转换：≥12bit，信号快速稳定

- 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s

- 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

- 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

- 设备内置存储器，存储病历200例

- 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间

- 质保期12个月。